首都医科大学附属北京天坛医院

新院检验类等医用设备

采购需求

招标编号：0701-174160080343

（第一批）

采购人：首都医科大学附属北京天坛医院

采购代理机构：中技国际招标有限公司

2017年10月

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液分析设备（门诊、急诊） | 1-1 | 血液细胞分析仪 | 3 |
|  |  | 1-2 | 血细胞分析仪（带CRP） | 1 |
| 2 | 血液尿液分析设备（病房） | 2-1 | 整体化血液分析流水线 | 1 |
|  |  | 2-2 | 全自动尿液分析流水线 | 1 |
| 3 | 电泳设备 | 3-1 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 |
|  |  | 3-2 | 电泳仪 | 1 |
| 4 | 酶联免疫设备 | 4-1 | 全自动酶标仪 | 1 |
|  |  | 4-2 | 全自动酶联免疫工作站 | 1 |
| 5 | 微生物分析设备（病房） | 5-1 | 全自动微生物分析仪 | 1 |
| 6 | 微生物分析设备（门诊、急诊） | 6-1 | 全自动细菌培养系统 | 1 |
|  |  | 6-2 | 全自动细菌鉴定及药敏系统 | 1 |
| 7 | 生化设备（病房、门诊） | 7-1 | 全自动生化分析仪 | 1 |
|  |  | 7-2 | 全自动蛋白分析仪 | 1 |
| 8 | 免疫设备（病房、门诊） | 8-1 | 全自动免疫分析仪 | 2 |
| 9 | 生化免疫设备（急诊） | 9-1 | 生化免疫一体机 | 1 |
|  |  | 9-2 | 全自动免疫分析仪 | 2 |
| 10 | 自身免疫设备 | 10-1 | 样本前处理系统 | 1 |
|  |  | 10-2 | 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 | 1 |
|  |  | 10-3 | 全自动荧光核型及滴度判读系统 | 1 |
|  |  | 10-4 | 全自动免疫印迹操作与判读系统 | 1 |
| 11 | 分子生物学设备 | 11-1 | 实时荧光定量基因扩增仪（检验科） | 1 |
|  |  | 11-2 | 核酸提取仪 | 1 |
| 12 | 粪便分析设备 | 12-1 | 全自动粪便分析仪 | 2 |
| 13 | 出凝血分析设备 | 13-1 | 全自动凝血分析仪 | 4 |
|  |  | 13-2 | 全自动血小板聚集仪 | 2 |
| 14 | 血型分析设备 | 14-1 | 全自动血型分析仪 | 2 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：本项目为自合同签订之日起90天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式（保修电话、固定电话）、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标人需提供设备易损件及消耗品清单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

★1、质量保证期：自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

★2、质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%，保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。提供所有软件终身免费升级服务。

3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）、年度维保费用及其他服务要求的承诺函并加盖单位公章。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包：血液分析设备（门诊、急诊）

品目1-1血液细胞分析仪

- 检测参数包括：

  - .检测参数: ≥30个, 可进行WBC、NEU%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、NEU、Lym、Mon、Eos、Bas、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、P-LCR、P-LCC、PCT等检测。

▲2.检测速度：≥100样本/小时.

3.检测通道：具有白细胞分类通道、嗜碱性粒细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道等。具有有核红细胞、网织红细胞检测功能。

4.样本量：静脉血≤200ul、末梢血预稀释进样≤40ul。

5.进样模式：≥4种，包括全自动进样、手动开盖进样、手动闭盖进样、末梢血预稀释进样等。

6.血红蛋白试剂需符合环保要求，无有毒氰化物。

7.有自动复检功能，复检规则可以自定义。

8.线性范围及重复性：

8.1线性范围:

8.1.1白细胞：≥0-400 109/L

8.1.2红细胞：≥0-8 1012/L

8.1.3血小板：≥0-5000 109/L

8.2重复性：

8.2.1白细胞：≤ 3.0%

8.2.2红细胞：≤2.0%

8.2.3血小板：≤5.0%8.2 红细胞：

8.3血小板：

9.有样本条码识别功能。

▲10.有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

11.体液检测速度≥40样本/小时。

12.有配套试剂、质控及校准品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

13.可储存患者结果≥100000例，包括散点图、直方图，并可提供中文处理软件。

14.具有可扩展性，免费连接推、染片机和血细胞分析仪。

15.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

品目1-2血细胞分析仪（带CRP）

1.检测参数包括:

检测参数: ≥33个,可进行CRP、WBC、NEU%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、NEU、Lym、Mon、Eos、Bas、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、P-LCR、P-LCC、PCT等检测。

▲2.检测速度：≥180样本/小时

3.检测通道：具有白细胞分类通道、嗜碱性粒细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道等。

4.样本量：静脉血≤90ul、末梢血预稀释进样≤20ul。

5.进样模式：≥4种，包括全自动进样、手动开盖进样、手动闭盖进样、末梢血预稀释进样等。

6.血红蛋白试剂需符合环保要求，无有毒氰化物。

7.有自动复检功能，复检规则可以自定义。

8.线性范围及重复性：

8.1线性范围:

8.1.1白细胞：≥0-400 109/L

8.1.2红细胞：≥0-8 1012/L

8.1.3血小板：≥0-5000 109/L

8.2重复性：

8.2.1白细胞：≤ 3.0%

8.2.2红细胞：≤2.0%

8.2.3血小板：≤5.0%

9.有样本条码识别功能。

10.有配套试剂、质控及校准品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

11.可储存患者结果≥100000例，包括散点图、直方图，并可提供中文处理软件。

12. 具有可扩展性，免费连接推、染片机和血细胞分析仪。

13.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

第2包：血液尿液分析设备（病房）

品目2-1整体化血液分析流水线

- 系统构成：血液细胞分析仪、自动推片染色机、自动阅片仪等通过轨道连接组成。样本处理速度≥200管/小时/单台。

- 整个系统具有可扩展性，免费通过轨道连接其他现有设备。

- 血液细胞分析仪：

- 检测参数:≥30个，可进行白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板、网织红细胞等检测。采用流式细胞加荧光染色技术进行白细胞分类，有低值白细胞检测技术。

- 检测速度：≥500样本/小时。

- 具有有核红细胞、网织红细胞检测功能。

- 网织红细胞检测为自动检测，无需机外处理。

▲3.5 血小板检测有≥2种方法，包括阻抗法和染色法等；具有低值血小板检测功能。

- 进样模式：≥4种，包括全自动进样、手动开盖进样、手动闭盖进样、末梢血预稀释进样等。

- 样本量：全自动进样≤200ul、末梢血预稀释进样≤40ul。

- 血红蛋白试剂需符合环保要求，无有毒氰化物。

- 有自动复检功能，复检规则可以自定义。

- 有样本条码识别功能。

- 有配套试剂、质控及校准品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

- 可长期储存患者结果，包括散点图、直方图，并可提供中文处理软件。

- 全自动推片染色机：

- 推染片速度≥120样本/小时，并可单独进行推片、染片；

- 微量血样本量≤60ul。

- 可自定义推片规则

- 可在玻片上直接打印数字和条码

5. 光学显微镜≥3台，

5.1用途：完成人工阅片工作。

5.2 放大倍率：40-1000倍

5.3 物镜转盘≥4孔与显微镜机身固定

5.4 物镜：4X、10X、40X、100X。

6. 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

7. 配备在线式UPS 2台, 功率≥40KVA，断电时可持续供电≥30分钟。

8. 全自动血沉仪 4台：

8.1 EDTA抗凝血，毛细管分光光度法，

8.2批处理量≥50份标本

8.3检测时间≤30秒

8.4 用血量≤200ul

8.5可穿刺加样无需开盖。

8.6有配套定标品、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

8.7开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

品目2-2全自动尿液分析流水线

系统构成：1. 全自动干化学检测部分、2. 全自动尿液有形成分检测部分

技术要求：

1．	全自动干化学检测部分：

1.1  测试项目：≥12项,包括尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白等。

▲1.2测试速度：≥600样本/小时,有急诊插入功能。

1.3最大装载量：一次可装载≥200份待检尿标本。

1.4 检测用量：≤1ml。

1.5点样方式：定量点样方式。

1.6  具有异常值标记功能。

1.7可存储≥10000份患者结果，供随时查找结果。

1.8 有条码阅读器可识别样本条码。

1.9  可单机使用，也可与尿液有形成份检测部分连接，实现尿液检测自动化，并可以扩展，免费连接多台尿液分析仪。

1.10自动输送样本、搅拌、吸样、点样、清洗、试纸条供给、收集废条。

1.11配套试剂、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

1.12开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

2．全自动尿液有形成份检测部分：

2.1检测项目：定量测定参数≥12个，包括红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞细菌、透明管型、病理管型、结晶、酵母菌、粘液丝、细菌等。

▲2.2检测速度：≥400样本/小时。

2.3进样方式：全自动进样，有手动进样功能。

2.4样本处理方式：无需预先离心，无需特殊处理，直接上机检测。

2.5单机检测最小样本量：≤3ml。

2.6单机吸入样本量: ≤1ml。

2.7数据存储：存储≥10000份的患者结果。

2.8与尿液干化学检测部分连接，形成全自动化尿液分析工作站。

2.9配有条码阅读器识别样本条码或键盘输入ID，具有中文报告软件系统。

2.10有配套试剂、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

2.11开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

2.12配备在线式UPS 1台，功率≥40KVA，断电时可持续供电时间≥30分钟。

3.尿微量白蛋白肌酐比值分析仪 1台：

3.1对尿液标本中的微量白蛋白、肌酐进行定量，并计算比值；

3.2测试速度≥40个标本/小时；

3.3可以进行单独测试和连续测试。

第3包：电泳设备

品目3-1 全自动毛细管电泳仪

1．检测方法：毛细管内电泳法。

2．检测项目：血清蛋白、尿蛋白、血红蛋白、免疫分型及糖化血红蛋白电泳等。

3．毛细管内径≤50um，长度≥170mm。

4．检测速度：≥90样本/小时。

▲5．检测通道：≥8条并行毛细管通道同时运行；可以区分出IgG、IgA、IgM、Kappa、Lamda等条带。

6．进样部分：

6.1所有项目标本不需前处理

6.2原试管连续进样，同时进样≥100个样本

6.3机内吸样、自动稀释。

7．光学部分：氘光源紫外光200-600nm连续波长扫描。

8．控制单元：具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动维护保养、自动冲洗及自动锁功能。

9．软件系统：中文操作系统,自动识别条带及计算百分比、量值等，结果可通过网络传输至LIS系统；

10．数据双向传输：开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接。

11．报告系统：可编辑多种中文报告单，可储存患者报告和图谱。

12．条码系统：自动识别标本试管及试管架条型码。

13．质控系统：具有配套正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计。

14配套：

14.1. 试剂存储冰箱：2台：

14.1.1温控范围：-20-20℃；

14.1.2有效容积：≥250L，冷藏室与冷冻室分开；冷藏室容积≥180L 冷冻室≥70 L。

14.2低速离心机2台：

14.2.1无炭刷免维护变频电机；

14.2.2转速控制范围: 300-10000转/分；

14.2.3离心力≥2000xg；

14.2.4转速、时间可调，加速时间≤13秒；

14.2.5自动锁盖和内锁装置，免配平；

14.2.6可以同时处理≥80采血管，或≥18x1.5/2.0ml和≥18x0.5ml离心管。

品目3-2电泳仪

- 方法学：采用琼脂糖凝胶电泳法。

- 功能：可采用免疫固定和／或等电聚焦方法检测脑脊液寡克隆区带。

- 样本类型：脑脊液、血清、全血、尿液等其他体液。

▲4. 可检测项目：脑脊液、血清蛋白（包括Ｍ蛋白）、免疫固定、尿蛋白、血红蛋白等电泳。

- 自动化：自动电泳、孵育、染色、脱色、烘干等。

- 检测所需样本量：1-20ul

- 检测速度：≥50个标本/小时

- 试剂规格：提供多规格试剂。

- 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

- 配备1台在线式UPS，断电时可持续供电时间≥30分钟。

11.配套：

11.1制冰机 2台：

11.1.1冰型为细小颗粒型。

11.1.2有冰满显示、缺水显示、故障报警等保护措施。

11.1.3制冰量≥130kg/24h。

11.1.4储冰量≥40kg。

11.2. 掌上离心机 8台：

11.2.1转速4000-6000rpm。

11.2.2最大离心力≥2000g。

11.2.3标配八联管转头2x8x0.2ml，角转头6x0.5ml/1.5ml，套管0.5ml/0.2ml。

11.2.4有安全保护模式。

第4包：酶联免疫设备

品目4-1全自动酶标仪

1.	基本功能:全自动完成酶联免疫吸附实验（ELISA）全过程，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断等。

2.	试剂：完全开放试剂系统。

3.	加样精确度	CV≤1%(100μl时)。

▲4. 工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做，原始管直接上机。

5. 具条码识别功能，可识别≥4种不同类型条码。

6.	样本位：≥140个样本位，可连续加载。

7.	加样通道≥4个，独立加样； 避免样品携带污染和液体稀释效应，具有加样实时监测功能。

8.	液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能。

9.	同时加样板位：≥12个（96孔微板）。

10.	加样过程无液体稀释、无尾液、无系统液污染。

11.	孵育模块：≥12个，能够同时孵育≥12块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡。温度范围不小于室温至50℃。

▲12. 双针洗板头,洗板头≥8通道；洗板针有液面探测功能，堵针后自动报警。

13.	洗板位置：≥3个，洗板机可以根据需要自定义程序。

14.	洗板残留量	≤2μl/孔,洗板过程实时监控，具有洗液量监测功能和防溢流功能。

15.	具有机械手运送功能，运行中不掉板。

16．读数系统：波长范围340-750nm，标配405nm、450nm、492nm、620nm滤光片；测量通道≥8个。

17.读板速度：≤6秒/板（单波长），≤ 8秒/板（双波长）。

18.	试剂位：≥24个，可以配置≥64种试剂，样本位、试剂位、质控位可灵活调整。

20.	报警处理：报警处理模式可选择，不影响整体实验运行。

21.	断点运行：可以从实验的任何一个步骤恢复实验。

22.	运行保障：自动运行保障系统可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。

23. 整机可扩展连接样本处理流水线、可升级以满足未来工作量增长需求，并负责相关软硬件费用。

24. 中文操作系统，开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

品目4-2全自动酶联免疫工作站

1.	基本功能:全自动完成酶联免疫吸附实验（ELISA）全过程，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断等。

2.	试剂：完全开放试剂系统。

3.	加样精确度：CV≤1%(100μl时)。

▲4.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做；原始管可直接上机。

5. 具条码识别功能，可识别≥4种不同类型条码；

6.	样本位：≥240个样本位，可连续加载。

7.	加样通道≥8个，独立加样；避免样品携带污染和液体稀释效应，具有加样实时监测功能。

8.	液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能。

9.	同时加样板位：≥16块（96孔微板）。

10.	加样过程无液体稀释、无尾液、无系统液污染。

11.	孵育模块：≥16个，能够同时孵育≥16块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡。

▲12. 双针洗板头，洗板头≥8通道；洗板针有液面探测功能，堵针后自动报警。

13.	洗板位置：≥3个，洗板机可以根据需要自定义程序。

14.	洗板残留量	≤2μl/孔,洗板过程实时监控，具有洗液量监测和防溢流功能。

15.	机械手运送功能，运行中不掉板。

16．读数系统：波长范围340-750nm，标配405nm、450nm、492nm、620nm滤光片；测量通道≥8个。

17.读板速度：≤6秒/板（单波长），≤ 8秒/板（双波长）。

18.	试剂位：≥45个，可以配置≥80种试剂，样本位、试剂位、质控位可根据需要自定义位置。

19.	报警处理：报警处理模式可选择，不影响整体实验运行。

20.	断点运行：可以从实验的任何一个步骤恢复实验。

21.	运行保障：自动运行保障系统可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。

22. 整机可扩展连接样本处理流水线、可升级以满足未来工作量增长需求，负责相关软硬件费用。

23. 中文操作系统，开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

24配套:

24.1电子分析天平(万分之一):2台

24.2天平量程0-110g,精度≤0.1mg。

第5包：微生物分析设备（病房）

品目5-1全自动微生物分析仪

系统构成：1.微生物标本前处理系统、2. 全自动细菌培养系统、3. 全自动细菌鉴定及药敏分析系统。

- 微生物标本前处理系统：

- 用途：用于粪便、尿液、拭子、痰液标本的自动前处理及分离。

- 可以自动识别分析样本种类：粪便、尿液、痰液、拭子等。

- 可对尿液、粪便、痰液及各种拭子样本进行自动化的前期处理，并直接自动划线接种到培养基上进行分离培养。

- 对不同种类的标本（粪便，尿液、拭子、痰液）设定不同的混动时间。

- 能够完成革兰氏玻片制备、增菌肉汤接种以及药敏纸片分配等。

- 自动划线接种：对不同类型的样本设定不同的划线方式。

- 样本容量：每模块≥35个并具有扩展功能。

- 全自动细菌培养系统：

1.用途: 能对血液、无菌体液等标本进行细菌和真菌的培养监测,以及分枝杆菌培养检测。

2. 检测连续性：全天连续检测。

3. 每个培养位置有感应器，能监测培养瓶的进入与离开。

▲4.容量：≥500个瓶位，具备容量扩充能力，可在不影响原仪器正常操作下高容量扩充系统。

5.血培养瓶：原厂配套培养瓶种类包括需氧培养瓶、儿童培养瓶、厌氧培养瓶、分枝杆菌/真菌培养瓶等。可以培养检测细菌、真菌、分枝杆菌等微生物。

6.抗生素吸附技术：原厂配套树脂吸附技术。

7.培养瓶要求：瓶口直径为国际标准，支持任何厂家的标准持针器进行真空采血。

8.具备专用的真菌检测瓶。

9.仪器校准：具备自动校准功能，无需人为借助其他工具校准

10. 有条码扫描仪，可自动识别及判读结果并加以显示，自动将结果存入数据库。

11.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

三、全自动细菌鉴定及药敏分析系统：

1.方法学: ≥3种,至少包含荧光法、显色法、比浊法。

2.药敏试验：符合美国CLSI标准，实测MIC法。每个药敏检测板≥80孔；

3.检测周期：24小时连续监测。测试卡位≥90个。

▲4.可鉴定的细菌数：≥400 种，至少包括革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性杆菌、链球菌等。

5.鉴定时间：≤ 5小时，药敏时间：≤12小时。

6.药物种类：每块板平均可检测的药物种类≥20 种。

7.样本容量：≥95个（包括鉴定及药敏）

8.检测系统：检测系统可以进行分区检测，每个区具有独立的光源检测。

9.耐药机制：能检测细菌多种特殊耐药机制，包括ESBL、MRSA、VRE等耐药表型。

10.板型:至少能提供配套的单独鉴定板、药敏板及鉴定药敏复合板。

11.专家系统:仪器具有专家系统，符合CLSI国际标准。

12.全中文操作软件。开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

四、配套

1、超净工作台2台：

2.达到标准100级洁净度、菌落数≤0.5个/皿•时

3. 平均风速：0.30-0.45m/s

4.照度≥300Lx

5. 标配紫外线杀菌装置，超高效过滤器（ULPA级）。

第6包：微生物分析设备（门诊、急诊）

品目6-1全自动细菌培养系统

1.用途: 能对血液、无菌体液进行细菌和真菌的培养监测,以及分枝杆菌培养检测。

2.检测连续性：全天连续检测。

3. 每个培养位置有感应器，能监测培养瓶的状态。

▲4.容量：≥500个瓶位，具备容量扩充能力，可在不影响原仪器正常操作下高容量扩充系统。

5.血培养瓶：原厂配套培养瓶种类：包括需氧培养瓶、儿童培养瓶、厌氧培养瓶、分枝杆菌/真菌培养瓶等。可以培养检测细菌、真菌、分枝杆菌等微生物。

6.培养瓶要求：瓶口直径为国际标准，支持任何厂家的标准持针器进行真空采

血。

7.仪器校准：具备自动校准功能，无需人为借助其他工具校准

8. 有条码扫描仪，可自动识别及判读结果并加以显示，自动将结果存入数据库。

9. 厌氧、微需氧培养系统：培养罐体≥2个，罐体可选择，可自定义气体浓度和压力。

10.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。并免费连接实验室现有微生物鉴定及药敏系统。

品目6-2全自动细菌鉴定及药敏系统

1.方法学: ≥3种,至少包含荧光法、显色法、比浊法。

2.药敏试验：符合美国CLSI标准，实测MIC法。每个药敏检测板≥80孔；

3.检测周期：全天连续检测，测试卡位≥90个。

▲4.可鉴定的细菌数：≥400种，至少包括革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性杆菌、链球菌等。

5.鉴定时间：≤5小时，药敏时间：≤12小时。

6.药物种类：每块板平均可检测的药物种类≥20 种。

7.样本容量：≥96个（包括鉴定及药敏）

8.检测系统：检测系统可以进行分区检测，每个区具有独立的光源检测。

9.耐药机制：能检测细菌多种特殊耐药机制，包括ESBL、MRSA、VRE等耐药表型。

10.板型:至少能提供配套的单独鉴定板、药敏板及鉴定药敏复合板。

11.专家系统:仪器具有专家系统，符合CLSI国际标准。

12.全中文操作软件，免费与现有细菌培养设备连接。

13.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

14.超净工作台2台

14.1达到标准100级洁净度、菌落数≤0.5个/皿•时

14.2平均风速：0.30-0.45m/s

14.3照度≥300Lx

14.4标配紫外线杀菌装置，超高效过滤器（ULPA）。

第7包：生化设备（病房、门诊）

品目7-1全自动生化分析仪

1、测试项目：常规生化、电解质、特定蛋白。

2、测试速度：生化速度≥4000测试/小时；离子速度≥1800测试/小时。

3、分析方法：≥3种，包括终点法、速率法、离子电极法等。

4、同时测定项目：≥130项

5、样本系统：

5.1一次性样本容量≥200个

5.2连续进样

5.3急诊标本随时插入

5.4原试管、样本杯均可上机检测

5.5样本管理:

5.5.1具有样本量探测功能, 最小样本量：≤1.5µl；

5.5.2具有超范围自动重检功能；

5.5.3具有自动样本稀释功能；

5.5.4具有凝块检测及对同一份样本重测功能；

5.5.5具有样本条码识别功能。

6、试剂系统:

6.1具有试剂条形码识别功能

6.2试剂信息：随时追踪可测试量、有效期

6.3最小反应试剂量≤200µl

6.4可提供配套试剂、校准品、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

▲6.5试剂通道全部开放，提供相应的参数设置技术支持，最终由用户自主设定参数并自主选择试剂。

7、检测、反应系统：

7.1光源寿命≥1000小时/只；

7.2波长范围：340--800nm,波长≥12个；

7.3恒温反应控温精度≤±0.1℃。

8、开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统联机，数据双向传输。

▲9、应保证连接采购人科室现有流水线及相关软、硬件，并正常使用。

10配套：

10.1 在线离心模块 1台：

10.1.1最大处理能力：≥300样本/小时（5min3000rpm）；

10.1.2转速1500-3000转/分，离心力≥2000xg；

10.1.3可设定最佳模式（时间，转速，制动状态可调整）程序；

10.1.4具有低温离心功能,温度可根据需要设定；

10.1.5应保证与采购人实验室现有流水线进行连接，保证设备正常使用。

10.2试剂存储冰箱：2台：

10.2.1温控范围：-20-20℃；

10.2.2有效容积：≥200L；

10.2.3冷藏室与冷冻室分开。

10.3滚轴混匀仪 2台：

10.3.1用以混匀质控品、校准品；

10.3.2具有滚动和混匀两种模式，模式可叠加；

10.3.3速度可调，滚轴数≥6个。

品目7-2全自动蛋白分析仪

- 样本容量：≥72个样本位，并可连续进样。

2. 检测速度：≥180T/小时。

4. 试剂位：≥24个。

▲5．样本类型：≥4种，至少包括血清、血浆、尿液、脑脊液样本，有急诊优先插入功能和凝块检测功能。

6．有条码识别功能，原始管连续进样，具有急诊插入功能。

7. 检测项目：≥60项，至少包括：IgG、IgA、IgM、IgE、ASO、RF、CRP、C3、C4、TRF等项目。

8．可使用开放试剂，具有项目扩展功能。

9. 有配套试剂、质控品、校准品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

10.具有抗原过量自动检测稀释系统，排除假阴性结果。

11. 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与采购人LIS系统连接，数据双向传输。

12.附属设备：恒温金属浴 2台：

12.1温度范围：室温-100℃。

12.2 容量：≥30孔。

12.3适用于0.2ml、0.5ml、1.5ml、2.0ml离心管。

第8包：免疫设备（病房、门诊）

品目8-1全自动免疫分析仪

1.检测方法：化学发光分析技术。

▲2.检测项目：可开展免疫项目≥90种，并提供检测项目清单，包括但不限于肿瘤标记物、甲状腺、性激素、肝炎病毒标记物、心肌、感染等检测项目。

3.检测速度：≥200测试/小时。

4.试剂位:≥24个冷藏试剂位，分别有大小包装试剂可供选择。

5.样本位：≥90个,急诊优先。

6.样本针有凝块检测功能、有液面感应功能。

7.有自动稀释功能。

8.有配套的试剂、定标品、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

9.检测试剂：具有完整的质量控制体系。

10.仪器软件：具有对标本进行自动稀释、预稀释、重测功能，可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪，并提供免费升级项目软件。

11. 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与采购人LIS系统连接，数据双向传输。

12.具有可扩展功能，免费与其他分析仪器和样本处理系统自由组合。

第9包：生化免疫设备（急诊）

品目9-1生化免疫一体机

1、无需分杯，一管标本就可以同时进行生化项目和免疫项目分析，并且具有避免交叉污染措施。

2、检测速度及项目：

2.1、速度：免疫测试≥200T/小时，生化测试≥1600T/小时,电解质≥400T/小时；

2.2、项目：

2.2.1生化项目：≥130种，包括电解质、肝功、肾功、心肌酶等检测项目。

2.2.2免疫项目：≥90种，并提供检测项目清单。包括但不限于肿瘤标记物、甲状腺、性激素、肝炎病毒标记物、心肌、感染等检测项目。

3、生化检测方法包括：比色法、比浊法、终点法、两点法、动力学法、间接离子选择电极法等多种方法。

4、冷藏试剂位，生化仪试剂位≥55个、免疫试剂位≥24个。

5、检测样本类型：≥4种样品，至少需包括血清、血浆、尿液和脑脊液样品。

6、可连续随机处理，批处理，急诊处理。

7、急诊样本位≥30个/台。

8、生化部分提供≥12个常用波长。

9、生化试剂通道全部开放，无条码和包装的限制。

10、可提供配套的试剂、定标品、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

11、一次加样就可完成电解质和生化项目的检测。

12、具有样品自动稀释功能。

13、样品容器：可使用多种规格采血管以及常见样品杯或尖底管等。

14、样本进样方式：轨道式进样，可连续进样。

15、样本针和试剂针具备液面探测、凝块和气泡检出等功能。

16、具有对标本进行自动稀释、预稀释、重测功能，可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪；并提供免费升级项目软件。

17、开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

▲18、模块化具有可扩展功能，可通过轨道与现有设备连接，组成急诊样本处理流水线，并负责相关软、硬件费用。

19、配备2台在线式UPS，功率≥200KVA，断电时可持续供电时间≥30分钟。

品目9-2全自动免疫分析仪

1.检测方法：化学发光分析技术。

▲2.检测项目：可开展免疫项目≥90种，并提供检测项目清单，包括但不限于肿瘤标记物、甲状腺、性激素、肝炎病毒标记物、心肌、感染等检测项目。

3.检测速度：≥200测试/小时。

4.试剂位:≥24个冷藏试剂位，分别有大小包装试剂可供选择。

5.样本位：≥90个,急诊优先。

6.样本针有凝块检测功能、有液面感应功能。

7.有自动稀释功能。

8.有配套的试剂、定标品、质控品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

9.检测试剂：具有完整的质量控制体系。

10.仪器软件：具有对标本进行自动稀释、预稀释、重测功能，可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪，并提供免费升级项目软件。

11. 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与采购人LIS系统连接，数据双向传输。

12.具有可扩展功能，免费与其他分析仪器和样本处理系统自由组合。

第10包：自身免疫设备

品目10-1样本前处理系统

★（一）投标人所投的样本前处理系统（包括印迹处理系统及判读软件）须具备国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证，投标人需提供证明文件。

（二）样本前处理系统构成：1.全自动免疫印迹处理系统；2.全自动间接免疫荧光仪。

1. 全自动免疫印迹处理系统：

1.1检测项目数：≥20个。

1.2具备断电保护功能，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作。

1.3跳步功能：具备跳步功能，可以跳转到任一操作步骤。

1.4处理样本数：单机单轮≥50膜条/次，级联功能最多支持同时操作≥250膜条。

1.5级联功能：具备级联功能，可1—5台仪器同时级联操作。

1.6分液通道：≥6个。

1.7分配体积：0.5-100ml。

1.8试剂回流功能：具备试剂回流功能。

1.9试剂瓶：配备刻度试剂瓶，可直观了解试剂余量。底物试剂瓶配套遮光筒。

1.10试剂槽倾斜设计，加液时保证所有反应同时进行；废液残留量≤20ul。

1.11试剂加样头：试剂加样头具备加样后回吸功能，不挂滴。

1.12漏液保护：漏液保护通道有溢液孔和溢流瓶设计。

1.13单步孵育时间：00:00-30:59（hh:mm）

1.14孵育分析总时间：00:00-99:59（hh:mm）

1.15判读单元：

▲1.15.1结果判读软件：具有自动结果判读功能，适合于自身抗体、病原体和变态反应性疾病的免疫印迹检测判读。

1.15.2开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传

输。

1.15.3 可自定义报告模板，输出彩色图文报告，且可不借助于LIS系统独立发送、打

印报告。

1.15.4定标功能：支持图片质量的定期校准和质控，自动绘制校准曲线，保证结果判

读的准确性与稳定性。

1.15.5风干功能：具备常温风干功能，同时可根据情况调节风干时间。

1.15.6分辨率≥500万像素。

1.15.7成像时间：≤5s/样本，整板扫描≤200s。

2.全自动间接免疫荧光仪：

  - 样本数：≥200个样品位，支持直径10-13mm的不同规格采血管。

  - 样本识别：条形码自动扫描。

  - 试剂位：≥49个标准品/质控品位置，≥12个试剂位，≥9个稀释液位。

  - 荧光片：≥250个测试量。

  - 稀释位：≥160个常规稀释位，≥190个系列稀释位。

  - 加样针：≥3针，具有凝块/液面探测功能。

  - 清洗系统：≥8通道。

  - 荧光片后处理，防止封片前荧光片变干。

  - 支持呼吸道病原体检测上机全自动操作（含样本稀释）。

  - 一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片，可同时检测≥4个检测项目。

  - 荧光实验从样本稀释到封片前所有步骤均自动完成。

  - 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

3配套：

3.1低温高速离心机 2台

3.1.1温度可调范围：-9°C- 40°C

3.1.2最高转速≥13000rpm

3.1.3最大离心力≥20000g

3.1.4一体化转头：24x1.5/2.0ml、12x0.5ml、12x0.2ml，有12x5ml转头；

3.1.5时间设置：1-99min

3.1.6加速时间≤14s

3.1.7离心转头可以高压灭菌

3.1.8无碳刷免维护电机驱动；

3.1.9安全性能：转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护。

品目10-2全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机

▲1.基本功能：自动完成间接免疫荧光法的荧光载片和酶联免疫吸附实验的微孔板，从样本准备到最后的清洗步骤或测定步骤，各系统可独立工作。

2.样本位：≥160个样本位。

3. 样本类型：血清、血浆、脑脊液、尿液、粪便等。

4. 支持原始管上机，具条码识别功能。

5. 试剂位≥12个，稀释液位≥6个，标准品/质控位≥49个。

6.	加样针：≥4支可清洗移液针，具备液面监测、凝块检测功能。

7.	移液范围：5-1000ul。

8. 洗板机≥8通道，酶免、荧光清洗共用。

9.酶标仪：

9.1 ≥8通道

9.2 波长范围：400-800nm；

9.3标配405nm、450nm、492nm、620nm滤光片。

▲10.酶标板上机数量：≥6块ELISA微孔板或30个荧光载片。

11.	开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

品目10-3全自动荧光核型及滴度判读系统

▲1.判读项目:能够自动判读抗核抗体（ANA）,抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA），抗双链DNA抗体（ds-DNA）等项目的核型及滴度结果。

2.通量：≥60测试/小时。

3. 起始筛查滴度:≥1:80。

4. 支持阴性、阳性结果判读，并将阴性、灰区、阳性结果分类列出。

5. 可识别的核型：ANA项目：核均质型、核颗粒型、着丝点型、核仁型、核点型等；ANCA项目：≥6种核型判读；dsDNA项目核型判读等。

6.支持任意组合的混合核型判读，对核型类型及数量无限制，并分别给出滴度判读结果。

7.支持滴度计算，可以识别出因制片或基质原因造成的假阴性结果。

8.光源类型：

8.1 LED冷光源

8.2波长：450-490nm

8.3 使用寿命≥10000小时。

9.	开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

品目10-4全自动免疫印迹操作与判读系统

▲1.系统要求：仪器自动完成从样本吸量分配到膜条数字化图像采集全部的分析流程。

2.仪器有条码识别功能。

3. 试剂泵有反向运动功能，实现“防挂滴”功能和“试剂回收”功能。

4.孵育槽一次性使用，≥3种速度摇动孵育槽用以充分混匀试剂。

5.检测通道：

5.1≥44个

5.2 加样量≤15ul

5.3加样系统有液面探测功能。

6.试剂分液通道：

6.1≥8个

6.2分配体积：50-1000ul。

7.分析速度：≤180min/48T，膜条干燥速度≤20min/48个膜条。

8.废液瓶≥4L并有液面监测功能。

9.控制软件完成仪器操作、维护、编程等工作，有高分辨率的图像采集系统。

10.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统联机，数据双向传输。

11.配套设备：

11.1 氮吹仪，数量：1台

11.1.1兼容24、48、96、384孔等不同规格微孔板的样本浓缩；

11.1.2孔板高度可调；

11.1.3采用热氮气流的方式浓缩样品；

11.1.4采用双向加热的方式:加快样品的浓缩速率；

11.1.5控温范围：（上方氮吹管）室温-60±1℃、（下方氮吹管）室温-80±1℃；

11.1.6气源：15-60psi，气流调节范围：25-100L/min；

11.1.7蒸发速度可调。

11.2氮气发生器，数量：1台

11.2.1提供高纯氮气、零级空气和干燥空气；并免费与现有设备连接。

11.2.2可连续运行。

11.3流量、压力及纯度：

11.3.3.1氮气：流量≥10L/min，压力≥80psi，纯度≥99.999%

11.3.3.2零级空气：流量≥20L/min，压力≥100psi

11.3.3.3干燥空气：流量≥8L/min，压力≥60psi，杂质≤0.001%

11.4具备内置催化裂解装置以及压缩空气冷却装置。

11.5活性炭过滤器≥5个；储气罐容积≥45L。

第11包：分子生物学设备

品目11-1实时荧光定量基因扩增仪（检验科）

（一）主机  ≥6色激发通道，可检测的荧光素至少包括FAM、ROX、VIC等。

| 1 | 加热方式： | 板式加热 |
| --- | --- | --- |
| ▲2 | 样品通量： | 96孔和384孔模块 |
| 3 | 样本升温速度： | ≥4.0 oC/S |
| 4 | 样本容量： | 10-100µl |
| 5 | 光源寿命： | ≥2000小时 |
| 6 | 温度均一性： | ≤±0.5℃ |
| 7 | 检测通道： | ≥6通道 |
| 8 | 检测线性范围： | 1－1010拷贝 |
| 9 | 40个PCR循环耗时： | ≤60分钟（96孔） |
| 10 | 灵敏度： | 可检测单拷贝基因 |
| 11 | 检测： | 可有效控制信号采集的边缘效应 |
| 12 | 数据双向传输： | 开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接。 |
| 13 | 在线式 UPS： | 1台,断电时可持续供电时间≥30分钟。 |

（二）参数：

14.基因扩增仪   2台：

14.1标准反应模板：96孔0.2ml pcr管

14.2反应体系1-100ul

14.3最高升降温速率：≤4°C/秒

14.4具有温度梯度功能，可同时运行≥8个不同温度；

14.5温度梯度范围：30-100 °C，温差范围1-25 °C，温度范围：4-100°C；

14.6开放端口，符合试验室标准数据交换格式,免费与医院LIS系统连接，数据双向传输。

品目11-2核酸提取仪

1、功能：

  - 应用：全自动分离纯化DNA、RNA和总核酸（PCR级纯度），整个过程无需人工干预

  - 适用样本：细菌、真菌、全血、体液、拭子、粪便、尿液、痰液等。

2、要求：

  - 提取方法：磁珠分离法 ,有磁珠混匀功能。

  - 加样通道≥8个独立加样通道。

  - 加样范围：50-1000ul，原始管直接上机。

  - 具有液面探测、凝块检测功能。

  - 提取速度：≤100min/96个样本。

▲2.6产物纯度：200μl血样组织样本DNA产量≥5 μg；106培养细胞RNA产量≥5 μg，纯度D260/280≥1.8，提取样本能满足核酸定性、定量、二代测序需求。

  - 样本数量：可同时处理≥96个样本

  - 加热模块温度控制范围：室温－100℃。

  - 防交叉污染：有紫外消毒装置。

2.10配备在线式UPS 1台，断电时可持续供电时间≥30分钟。

3、配套：

3.1全自动杂交仪 2台：

3.1.1全程自动化;

3.1.2具有自动加热和降温功能，控温范围：20℃～50℃，温控波动性：≤±0.5℃，温度均匀性：≤±0.5℃，温度显示精度：≤0.1℃；

3.1.3具有自动液体输送性能，单次进液体积：200～400µl;

3.1.4可同时处理≥6张芯片；

3.1.5可自定义反应时间及反应温度，单个杂交程序可完成≥10个步骤，单个杂交程序可自动输送≥8种不同试剂。

3.2自动加样仪 1台：

3.2.1多通道机械臂，可装配96或384通道移液头；

3.2.2加样精度高，有感应装置，遇有物体进入试验区，仪器可立即停止；

3.2.3有光学定位系统，系统开放，具有扩展功能。

第12包：粪便分析设备

品目12-1全自动粪便分析仪

1.检测速度: ≥60标本/小时。

▲2.标本传送：样本容器可以经气动物流管道传送至实验室，全程封闭，无生物危害污染。

3. 有条码识别功能，急诊标本插入功能。

4. 显微镜镜检：

4.1高低倍镜自动切换；

4.2图像分辨率≥300万像素；

4.3有图像分析、传输、储存功能；

4.4自动识别样本颜色和性状；

4.5自动判别镜检细胞并计数，可检测红细胞、白细胞、霉菌、脂肪球、寄生虫卵等成分。

5.化学检测：粪便潜血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。

6.细菌、病毒学检测项目：幽门螺旋杆菌、轮状病毒、肠道腺病毒、转铁蛋白等。

7.结果自动区分，有样本复检功能

8.具有试剂卡数量报警功能。

9.生物安全：检测过程全程密闭无需开盖，无异味；废物自动回收不外泄。

10.数据存储量≥30万个结果。

11. 配套试剂和耗材，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

12. 具有可扩展性。

13.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

第13包：出凝血分析设备

品目13-1全自动凝血分析仪

- 检测速度：PT≥320T/小时,D-Dimer≥150T/小时

- 检测原理：≥3种方法学,可以检测发色底物法、免疫比浊以及凝固法的测试项目。

3. 检测项目:  PT、APTT、Fib、TT、D-Dimer、Free PS、vWF活性等项目。

4. 试剂位：≥60个；具有冷藏、位置识别功能，运行中可随时添加试剂。

5. 样本位置：可同时上样数≥90个，原始管上机，可连续进样。

6. 急诊测试: 急诊位≥10个，任意样本位均可转换为急诊位，急诊优先。

7. 实时监测各项检测的反应进程及完成反应的剩余时间。

8. 具有样本、试剂条形码扫描识别系统。

9. 可保存≥2条定标曲线，并在检测过程中可随时查阅。

10.试剂通道开放，有原厂配套试剂、质控及校准品，有完整的溯源体系，符合ISO15189质量体系要求。

▲11.具有扩展功能，可根据实验室需求将凝血分析仪通过轨道连接成流水线，实现实验室整体化、自动化、智能化管理系统。并可根据需要，添加检测模块。

12．可自定义试验程序，开展新项目。

13.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向

传输。

14. 配备在线式UPS 1台，断电时可持续供电时间≥30分钟。

配套：

15.低速离心机4台

15.1无炭刷免维护变频电机

15.2转速控制范围: 300-10000转/分

15.3离心力≥2000xg；

15.4转速、时间可调，加速时间≤13秒

15.5自动锁盖和内锁装置，免配平

15.6可以同时处理≥80支采血管。

品目13-2全自动血小板聚集仪

1.检测通道: ≥4个,具备恒温装置。

2.检测速度：≥10个测试/通道/小时。

3.样本位：≥60个。

4.试剂位：≥5个，试剂量可任意设置。

5.自动化：自动加样、清洗、控温、液位跟踪。

6.温控范围：37±0.3℃，预热时间≤15分钟。

7.检测参数：≥3个时点聚集率。

8.可检测血小板聚集过程的最大聚集率、动态曲线、各时点的变化率等。

▲9.可选诱导剂：≥4种，至少包括ADP、ARA、COL、ADR等。

10.可存储患者结果和曲线。

11.开放端口，符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

12. 配备在线式UPS 1台, 断电时可持续供电时间≥30分钟。两台设备共用一台UPS。

第14包：血型分析设备

品目14-1：全自动血型分析仪

▲1.检测项目:至少包括ABO血型检测正反定型、RH血型鉴定、直接抗人球蛋白试验等。

- 样本容量：≥95个样本位，并可连续装载。

3. 检测速度：ABO血型鉴定≥160样本/小时。

4. 可随时取出或装载样本、试剂。

5．有急诊样本优先插入功能、凝块检测功能。

6．可设置RhD阴性自动进行弱D测试。

7. 离心机

7.1有自动配平、震荡功能;

7.2离心时间≤9分钟。

8．所有试剂卡需有对照孔，每一微孔板拥有唯一条码。

9. 有配套试剂、质控品、校准品，可溯源并符合ISO15189质量体系要求。

10. 有条码识别功能。

11．自动图像分析系统：阳性/阴性结果判读。

12. 开放端口符合试验室标准数据交换格式，免费与LIS系统连接，数据双向传输。

13. 配备在线式UPS 2台，断电时可持续供电时间≥30分钟。

本项目中各分包中品目所需的配套工作站及打印设备参数及数量如下：

| 分包 | 分包名称 | 品目名称 | 配套工作站数量（台） | 配套工作站技术参数 | 配套打印设备数量（台） | 配套打印设备技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液分析设备（门诊、急诊） | 血液细胞分析仪 | 3 | 1）双核处理器； 2）硬盘≥500G； 3）内存≥2G； 4）Windows7操作系统； 5）液晶显示器≥19英寸，分辨率≥1280 x 1024。 | 0 | 1）黑白激光； 2）A4幅宽 |
|  |  | 血细胞分析仪（带CRP） | 1 |  | 0 |  |
| 2 | 血液尿液分析设备（病房） | 整体化血液分析流水线 | ≥3 |  | 1 |  |
|  |  | 全自动尿液分析流水线 | ≥6 |  | 1 |  |
| 3 | 电泳设备 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | 电泳仪 | 1 |  | 0 |  |
| 4 | 酶联免疫设备 | 全自动酶标仪 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 全自动酶联免疫工作站 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 微生物分析设备（病房） | 全自动微生物分析仪 | 2 |  | 1 |  |
| 6 | 微生物分析设备（门诊、急诊） | 全自动细菌培养系统 | ≥2 |  | 0 |  |
|  |  | 全自动细菌鉴定及药敏系统 | ≥2 |  | 1 |  |
| 7 | 生化设备（病房、门诊） | 全自动生化分析仪 | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 全自动蛋白分析仪 | 1 |  | 0 |  |
| 8 | 免疫设备（病房、门诊） | 全自动免疫分析仪（病房、门诊） | 4 |  | 1 |  |
| 9 | 生化免疫设备（急诊） | 生化免疫一体机 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 全自动免疫分析仪 | 2 |  | 2 |  |
| 10 | 自身免疫设备 | 样本前处理系统 | 2 |  | 0 |  |
|  |  | 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | 全自动荧光核型及滴度判读系统 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | 全自动免疫印迹操作与判读系统 | 1 |  | 0 |  |
| 11 | 分子生物学设备 | 实时荧光定量基因扩增仪 | 2 |  | 0 |  |
|  |  | 核酸提取仪 | 1 |  | 0 |  |
| 12 | 粪便分析设备 | 全自动粪便分析仪 | 2 |  | 0 |  |
| 13 | 出凝血分析设备 | 全自动凝血分析仪 | 4 |  | 0 |  |
|  |  | 全自动血小板聚集仪 | 2 |  | 0 |  |
| 14 | 血型分析设备 | 全自动血型分析仪 | 2 |  | 0 |  |